电子鼻咽喉镜论证参数要求

一、设备各配置参数要求

（一）检查镜

- 摄像头芯片：采用CMOS芯片。

- 光学中心分辨率：≥14.251p／mm（7mm）。

- 视场角：≥90°。

- 弯曲度：上、下弯曲角度≥150°，带锁定功能。

- 插入部转向：可左转向120°，右转向120°。

- 镜头景深：3 - 100mm。

- 插入部直径：≤3.5mm。

- 插入部头端直径：≤4mm。

- 工作长度：≥300mm。

- 色彩还原：不低于四级。

- 灭菌方式：支持低温等离子灭菌。

- 防电击程度：BF型。

（二）电子内窥镜图像处理器

- 分辨率：≥1920x1080。

- 白平衡功能：具有一键白平衡功能。

- 色彩还原：不低于三级。

- 测光模式：具有两种以上测光模式调节功能，可反馈调节冷光源输出亮度。

- 成像模式：具有特殊光谱成像模式（蓝绿光谱）。

- 增强功能：具有细节增强和色彩增强功能。

- 缩放功能：图像具缩放功能（电子放大）。

- 存储功能：有USB接口，可插入U盘实现拍照、录像储存。

- 视频输出接口：HDMI x 1、SDI x 1、DVI x 1。

- 外接设备：可外接图文工作站并即时打印。

- 防电击类型：BF型。

（三）医用内窥镜冷光源

- 照明方式：LED光源，LED灯x3个。

- 显色指数：不小于90。

- 调光模式：具有自动／手动两种调光模式。

- 色温：3000K - 7000K。

- 成像模式：支持白光模式和特殊光成像模式（早癌筛查功能）。

- 待机功能：具有待机功能，可提高光源寿命。

- 寿命警示功能：具有LED寿命警示功能。

- 连接指示灯：有连接状态指示灯，指示光源与摄像系统连接状态。

- 防电击类型：BF型。

（四）医用监视器（1台）

- 屏幕类型：彩色液晶，≥23寸。

- 分辨率：≥1920x1080，FHD1080p。

（五）专用台车

- 屏幕旋转角度≥90°，升降行程≥10cm。

- 最大承重≥16Kg。

（六）配置要求

设备需要标配：1 台电子内窥镜处理器、1 台医用内窥镜冷光源、1 个用于治疗的电子鼻咽喉内窥镜、1 个用于检查的电子鼻咽喉内窥镜、1 台医用高清显示器， 1 个鼻咽喉镜系统专用台车、1 个软镜挂架以及 2 个软镜灭菌盒